# KNK-5000-GCB UNIDAD BÁSICA HRGC SERIE 5000B

Nueva unidad básica con chasis modular y electrónica de control basado en tecnología

FPGA de última generación.

Incorpora servidor Web, así como comunicación LAN TCP_IP. Interfase grafica de usuario

con pantalla táctil de 262144 colores/pixel con programación interactiva basada en menús

por ventanas.

Sistema absolutamente configurable donde se pueden alojar hasta tres detectores y tres

sistemas de inyección, así como hasta siete válvulas de muestreo (para muestras

gaseosas o líquidas) y/o de conmutación de columnas dependiendo de la configuración.

Sistema optimizado para columnas capilares y semi-capilares, compatible con columnas

empaquetadas estándar de diferentes longitudes y diámetros.

Especificaciones del horno:

Temperatura de operación: desde 4C por encima de la temperatura ambiental hasta

490ºC en incrementos de 0.1ºC .Temperatura sub-ambiente opcional (-90 ºC).

25 rampas positivas y/o negativas (hasta 99 bajo pedido) desde 0.1 ºC/min hasta

130ºC/min en incrementos de 0.1ºC/min con sus correspondientes estados isotérmicos y

resolución de 0.1 ºC y 0.01min. Tiempo máximo de analisis 999.99 minutos.

Control de Temperatura de 12 zonas aisladas e independientes, incluyendo el horno.

Resolución de temperatura del horno: 0.01 ºC por control PID y 0.1 ºC de precisión

visualizada en pantalla.

Posibilidad de invalidar la señal de "Ready" de forma independiente en cada zona de

calefacción.

PID ajustables.

Control optimizado de dos trampillas del horno para obtener mejor control de la

temperatura y minimizar el tiempo de enfriamiento. Tiempo de enfriamiento desde 450ºC

hasta 50 ºC en menos de 300seg.

Incorpora el control de hasta 10 dispositivos internos y/o externos (4 relays, 4 triacs y

2TTL) con programación independiente de hasta 99 cambios por dispositivo.

Almacenamiento de hasta 10 métodos analíticos en memoria permanente protegida por

una memoria E2PROM. Ilimitado número de métodos almacenados en memoria HD de PC.

Tres niveles de contraseña personalizada para acceso al sistema.

Control electrónico de todos los parámetros de los electrómetros de los detectores (FID,

TCD, ECD, NPD, etc). Conectable directamente al Software Konikrom Plus. Salida

analógica de 0 a 10 V opcional,

Visualización simultánea de múltiples parámetros de acuerdo a grupos funcionales.

Presentación gráfica de la evolución del programa de temperaturas, así como del

cromatograma(s) de salida en tiempo real.

Doble protección de la columna por sobrecalentamiento, con apagado automático.

Programación flexible y posibilidad de cambio de los parámetros del sistema durante el

análisis bajo control del usuario.

Modo de ahorro de gas optimizado.

Auto-diagnóstico y auto-chequeo.

Reloj en tiempo real que permite el auto-arranque a tiempo deseado.

Aviso de cambio de septum y de columna.

Posibilidad de programar, visualizar y controlar todos los parámetros del Cromatógrafo a

través del Software Konikrom Plus.

Control neumático (EPC) incorporado: hasta 16 canales de EPC para sistemas de

inyección, detectores o gases auxiliares.

La presión puede ser ajustada en incrementos de 0.01psi hasta 150psi diseñado para

cromatografía ultrarrápida.

Compensación de la variación de la presión atmosférica.

Hasta 5 rampas de presión y/o flujo.

Selección del tipo de gas (helio, hidrogeno, nitrógeno, argon-metano para gas portador y

make-up de detectores.)

Cada dispositivo puede trabajar a flujo o presión independientemente.

Preparado para cromatografía multidimensional HPLCxGC-MS, cromatografía

multidimensional GCxGC (heart cutting), purga y trampa en línea, head space monovial,

acoplamiento a espectrometría de masa, y preparación automática de muestra RoboKrom.

2 KNK-5002-E18 INYECTOR MULTIMODO SPLIT SPLITLESS AUTOMATICO CON EPC

Inyector capilar sin purga de septum con Control Electrónico de la Neumática. Tiempo de

"split splitless" controlado por el microprocesador del cromatógrafo y/o software para

split/splitless. Permite programación digital y control de la presión en cabeza de columna

desde 0.01psi hasta 150 psi con resolución de presión de 0.003 psi, programación de la

relación de split desde 1 a 9999 con flujos totales de 0-200 ml/min para N2 hasta 1250

ml/min para H2/He. Modos de operación split, splitless, split/splitless, split/splitless

pulsante, simulación columna empaquetada, así como compatibilidad con Head Space y

Purga y Trampa on-line. Operación a flujo o presión constante y programación de hasta 5

rampas de presión y/o flujo, independientemente del tamaño de la columna y del gas

portador. Compatible con columnas empaquetadas de 1/8", 0,53 mm I.D, semicapilares y

capilares de hasta 0.1mm de diámetro.

Función optimizada de ahorro de gas.

Posibilidad de pasar de stand-by (sin consumo de temperatura y flujo minimo) a estado

ready coordinado con el autoarranque.

Preparado para cromatografia rapida.

3 KNK-5010-E18 DETECTOR DE IONIZACIÓN DE LLAMA (FID) 1/8" CON EPC

Sistema de detección por ionización de llama con jet de cuarzo y Control Electronico de la

Neumatica (EPC) para todos los gases. Compatible con columnas empaquetadas y

capilares. Alta sensibilidad, alta linealidad y amplio rango dinamico lineal. Amplificador de

alta estabilidad y óptimo rango lineal. Permite la programacion digital y control para los

gases de make up (hasta 100ML/MIN) y llama Ire hasta 800 e H2 hasta 200ml/min) a

traves del microprocesador y/o software. Deteccion automatico de apagado de la llama y

sistema automatico de re-encendido de la llama.

Compensacion automatica de make-up

Maxima temperatura 450C. Rango lineal superior a 10(7). Limite de deteccion 1pgC/seg

(metil estearato).

Posibilidad de pasar de stand-by (sin consumo de temperatura y flujo) a estado ready

coordinado con el autoarranque.

4 KNK-5000BCCINS KIT DE INSTALACION HRGC 5000 B PARA COLUMNAS CAPILARES

Incluye:

KAP-120212 Columna capilar KAP-5 15 x 0.25mm I.D. x 0.25 μm (1)

31POL0108030 Tubo de polipropileno 1/8 in (30 m) (1)

30KNL08M/GBN Reductor botella gas 1/8 in (4)

ACH80300 Jeringa Hamilton de 10 μl (1)

30SWL08MTE/0 T swagelok de laton 1/8 in (3)

30SWL08/T000 Tuerca de laton 1/8 in (10)

30SWL08/F000 Cono y arandela swagelok 1/8 in (10)

30SWL08H00/0 Tapon swagelok de laton 1/8 in hembra (2)

30SWL08M000/ Tapon swagelok de laton 1/8 in macho (1)

30SWL08M08M/ Unión recta swagelok 1/8 in (1)

30KNK32MO8H/ Reductor KONIK SS 1/16M-1/8F (2)

AUC211105 Férrulas de grafito 0,5 (pk 10) (1)

AUC211108 Férrulas de grafito 0,8 (pk 10) (1)

29FIJ04516/ Llave fija 1/4in-5/16in (2)

29COM716000/ Llave combinada 7/16in (2)

29KNK00EXT/0 Llave extractora multiuso (1)

AUC234905 Septum azul 3/8in 9.5mm (pk100) (1)

KNK-COL-CUT Cutter para columna (1)

KNK-STD-KIT1 Set estandard para QC (1)

5 KNK-725-010 SISTEMA DE TRATAMENTO DE DATOS KONIKROM PLUS

Sistema completo multitarea de tratamiento de datos de cromatografía que permite la

adquisición y el procesado de los mismos. Incluye: software en CD, (un Conversor

Analógico-Digital PCI interno o USB externo están disponibles de manera opcional),

módulo de control para los Konik GC 4000 y 5000, interfaz K2 y Automuestreador

Robokrom, cables y manual impreso.

Características:

- Konikrom Plus es un software a 32-bit para múltiples instrumentos y múltiples

detectores. Dependiendo de las opciones adquiridas, un único software puede soportar

simultáneamente hasta 4 cromatógrafos o nstrumentos con hasta 12 detectores o canales

cada uno.

- Control total de los instrumentos Konik HRGC 4000 B, 5000A, 5000B, interfaz K2,

Automuestrador Robokrom y opcionalmente HPLC 560 y 600, MS Q12 así como otros

sistemas cromatográficos de diferentes marcas.

- Adquisición de datos: de cualquier detector desde cualquier cromatógrafo disponible en

el mercado con salida de voltaje estándar analógica situado hasta a 30 m de distancia. La

adquisición digital esta disponible como opción para algunos instrumentos seleccionados.

- Rango de medida: Bipolar 156, 1250, 10000 mV. Frecuencia de integración hasta 100

Hz, resolución de 24-bit con 4 entradas auxiliares y 8 salidas auxiliares.

- Sus algoritmos optimizados permiten detectar centenares de picos en una sola

adquisición. Fácil reprocesado de los datos adquiridos. Archivos separados para datos,

métodos y parámetros de calibración.

- Hasta 27 parámetros diferentes de integración (anchura de pico, umbral, pendiente,.....)

Page 3Item Código Descripción Qty

pueden programarse en el tiempo y guardarse en la tabla de integración para asegurarse

una óptima integración de los picos. Fácil integración con el ratón del ordenador y

re-integración automática.

- 6 tipos de curves de calibración, hasta 20 niveles, picos de referencia, grupos, ilimitado

número de picos patrón, LOD, LOQ.

- Todos los parámetros de los datos, de integración de picos y calibración se pueden

grabar en un archivo editable que se puede usar como plantilla de método.

- Adquisición y visualización simultanea de señales de múltiples detectores, superposición,

operaciones matemáticas con cromatogramas, rotulado a medida y etiquetas para

cromatogramas, uso de picos de referencia y editado de una re-calibración son todo ello

características estándar.

- Tipos de cálculo con y sin calibración (métodos internos y externos), parámetros de

picos individuales para el evaluado de la eficiencia de la columna y cromatógrafo, test de

idoneidad del sistema opcional (System Suitability Test). 12 operadores matemáticos

pre-definidos, 15 funciones básicas y 4 funciones resumen, indices Kovats, calculo

ruido/deriva, …

- Tabla integrada de resultados a gusto del usuario, columnas con cálculos definidos por el

usuario, tabla resumen, protocolos hechos a medida, vista previa de impresión, impresión

a archivo PDF...

- Exportación/importación de datos: ASCII, AIA, dBase

- Secuencias, lanzamiento automático de comandos o aplicaciones seleccionadas, después

de adquisición, post-adquisición, adquisición de lotes desde el automuestrador. Completo

control del Automuestreador Robokrom en todos sus modos de trabajo.

- Soporte completo para GLP/ 21 CFR Part 11: clave de protección, caducidad de la clave,

firma electrónica, revisado de ensayos, cuentas de usuario con reglas de acceso, IQ

(incluido para probar la instalación del software y la supervisión correcta de los

resultados) y OQ (el kit de validación opcional incluye un generador de cromatogramas y

una utilidad del software)

Configuración mínima del PC recomendada (no incluida):

PC Pentium 900 MHz, 256 Mb RAM, 1280 x 1024, Resolución de monitor 64 Kb, CD-ROM

drive, slot PCI libre para convertidor A/D y puerto USB. Sistema Operativo Windows® XP

o VISTA

Actualizaciones opcionales:

- Actualización de hasta 16 canales para adquisición de datos. Cuatro instrumentos

independientes con 4 detectores cada uno.

- Kit de validación para OQ.

- SST - System Suitability Test.

- Control para GC de marca No-Konik, HPLC, automuestrador

- Módulo GPC.

- Módulo de datos PDA.

- Software de evaluación off-line.

- Konikrom Plus MS para control y Tratamiento de Datos del Espectrómetro de Masas MS

Q12

OPCIONAL AUTOMUESTREADOR6 KNK-415-010-15 AUTOMUESTREADOR ROBOKROM PARA HRGC 1

El Automuestreador Multimodo ROBOKROM es un concepto único de KONIK. Este nuevo

instrumento realza el enorme potencial del GC y HPLC a límites inesperados en el análisis

de matrices complejas tales como agua (de bebida, reciclada, rio, lagos, mar, lodo, etc),

aire, suelos, sangre (alcohol y drogas de metabolismo), orina (drogas y ácidos

metabólicos), productos naturales (sabores, aromas, aceites esenciales), residuos

(monómeros, solventes, pesticidas, PCBs, PAHs, dioxinas). Además permite la

automatización de técnicas tales como el Espacio en Cabeza, Purga & Trampa, desorción

térmica, microextracción, etc.

Características Generales:

- Robot triaxial: desplazamiento en X-Y

- Brazo horizontal simétrico. El microcontrolador puede estar colocado en el lado derecho

o izquierdo

- El brazo vertical sujeta las agujas y jeringas

- Bandeja de 15 viales de 2 ml y un vial de 6-10ml para el solvente y un vial de 6-10ml

para el desecho.

- Fácil programación a través del teclado del microprocesador del Robokrom (pantalla de

20 caracteres y 4 líneas) o a través del software Konikrom Plus

- Concatenación métodos/ modo desarrollo de método: hasta 10 métodos diferentes

pueden ser almacenados en el microprocesador y un número ilimitado usando el software

Konikrom Plus

- Incorpora autodiagnóstico

- Controles de la temperatura PID

- Incorpora puertos de comunicación RS-232 y RS-485

MODO GC, Automuestreador para Cromatógrafo de Gases:

- Para muestras líquidas

- Alta exactitud en la dosificación

- Ciclos programables de limpieza y lavado

- Técnica estándar externa

- Disponible la técnica de separación aire/solvente

- Diferente volumen programable. Jeringas de volúmenes: 0.5, 1, 2, 5, 10, 25, 100 y 500

μl

- Volumen de inyección: programable desde 0.1 μl a 500 μl dependiendo del tipo de

jeringa

- Velocidad de émbolo: programable desde 1 μl/sec a 5000 μl/sec dependiendo del tipo de

jeringa. Velocidad de subida y bajada programable en muestra, solventes e inyector

- Posición de inyección: izquierda o derecha. Movible en el eje X e Y y ajustable a

cualquier GC

- Inyección doble y dual en un GC con doble inyector y con doble columna casi

simultáneamente

- Controlado por software Konikrom Plus y/o programación por teclado independiente

- Bandeja de 15 viales con viales de 6-10 ml para solvente y desecho.

REQUIERE el kit de instalación para Robokrom GC, P/N: KNK-415-310-15.

Otros módulos disponibles de forma opcional son (para ampliaciones o adquisiciones

posteriores):

KNK-415-500, ALV, Válvula de inyección automática para LC.

KNK-415-510, HSV, Válvula calefactada de 6-vías y línea de transferencia hs.

KNK-415-520, PTV, Válvula calefactada de 10-vías, línea de transferencia y trampa

calefaccionada para P&T.

KNK-415-530, VM, Movimiento de viales.

KNK-415-540, LVH, Calefacción en viales laterales

KNK-415-550, TTC, Control de la temperatura en la bandeja.Cotización Nº 101198 Page 5Item Código Descripción Qty

KNK-415-560, MS Agitación magnética.

KNK-415-570, SPLC, SPME semiautomática para conexión con LC.

KNK-415-580, CT, Trampa criogénica para P&T o TD.

KNK-415-595, TM, Movimiento de bandeja

Muchas opciones requeriran de la actualizacion al movimiento de bandeja

Indicar voltaje con el pedido.

7 KNK-415-310-15 KIT DE INSTALACION PARA ROBOKROM EN MODO GC

Incluye:

AS1547ADAP010-0 Adaptador superior para jeringa de 10μl (pk1)

AS5148ADAP--A-0 Adaptador inferior para jeringa de 5, 10μl (pk1)

KNK-V00-060-I Viales de deshecho de 6ml (pk10)

KNK-TPL-200-I Tapones de 20 mm para viales de deshecho (pk10)

ACH80300 Jeringa de 10μl (pk2)

KNK-V01-020 2 ml VIAL (PK50)