# Qty Extend1 KNK-5000-GCA UNIDAD BÁSICA HRGC SERIE 5000A

# CONTROL ELECTRÓNICO (EPC)

Incluye:

" Un chasis básico normalizado y modular

" Un microprocesador para HRGC

" Un nuevo horno con extensión de

los límites de temperaturas

" Una placa base para detectores

digitales

" Una placa base controladora de

flujos y presiones de hasta 16 canales

Nueva unidad básica con chasis modular y

electrónica de control de última generación.

Sistema absolutamente configurable donde

se pueden alojar hasta tres detectores y tres

sistemas de inyección, así como hasta siete

válvulas de muestreo (para muestras

gaseosas o líquidas) y/o de conmutación de

columnas dependiendo de la configuración.

Sistema optimizado para columnas capilares

y semi-capilares, compatible con columnas

empaquetadas estándar de diferentes

longitudes y diámetros.

Selección de control manual de flujos o

presiones de gases (MPC) o electrónico

(EPC) para todos los gases (portador, make

up y de detectores). No requiere purga de

septum. La presión puede ser ajustada en

incrementos de 0.01psi hasta 150psi

diseñado para cromatografía ultrarrápida.

Compensación de la variación de la presión

atmosférica.

KONIK INSTRUMENTS, INC.

Selección del tipo de gas (helio, hidrogeno,

nitrógeno, argon-metano para gas portador y

make-up de detectores.)

Cada dispositivo puede trabajar a flujo o

presión independientemente.

Especificaciones del horno:

Temperatura de operación: de -90 hasta

490ºC en incrementos de 0.1º (temperatura

máxima aconsejable de 475ºC) (temperatura

sub-ambiente opcional). Extensión de

temperaturas opcional desde+ 5ºC hasta

ambiente.15 rampas positivas y negativas

desde 0.1 ºC/min hasta 99,9 ºC/min en

incrementos de 0.1ºC/min con sus

correspondientes estados isotérmicos (hasta

6 o 16 bajo pedido) Control de Temperatura

de 8 zonas aisladas e independientes

Resolución de temperatura del horno: 0.01 ºC

por control PID y 0.1 ºC de precisión

visualizada en pantalla.

Posibilidad de invalidar la señal de "Ready"

de forma independiente en cada zona de

calefacción.

PID ajustables.

Control optimizado de dos trampillas del

horno para obtener mejor control de la

temperatura y minimizar el tiempo de

enfriamiento. Tiempo de enfriamiento desde

450ºC hasta 50 ºC en menos de 300seg.

4 Temporizadores programables por el

usuario y 4 fijos. Almacenamiento de hasta

10 métodos analíticos en memoria

permanente protegida por una batería de

Ni-Cd. Ilimitado número de métodos

almacenados en memoria HD de PC. Tres

niveles de contraseña personalizada para

acceso al sistema. Control electrónico de

todos los parámetros de los electrómetros de

los detectores (FID, TCD, ECD, NPD, etc.).

Salida analógica de 0 a 10 V, conectable

directamente al Software Konikrom Plus,

integradores u otro Sistema de Tratamiento

de Datos. Programación a través de menús

interactivos: LCD gráfica: retro iluminada de

240 x 180 puntos. Visualización simultánea

de múltiples parámetros de acuerdo a grupos

funcionales. Presentación gráfica de la

evolución del programa de temperaturas, así

como del cromatograma(s) de salida en

tiempo real. Teclado minimizado con

funciones de configuración desde la pantalla.

Sistema de protección de la columna por

sobrecalentamiento, con sistema de apagado

automático. Programación flexible y

posibilidad de cambio de los parámetros del

sistema durante el análisis bajo control del

usuario. Pausa del programa o aborto durante

la ejecución. Tiempo del ciclo de enfriamiento

programable. Modo de ahorro de gas Auto

diagnóstico y auto chequeo. Autoarranque.

Aviso de cambio de septum y de columna.

Interfaces Bidireccionales RS-232 (punto a

punto) y RS-485 (multipunto) para

comunicación con PC y periféricos.

Posibilidad de programar, visualizar y

controlar todos los parámetros del

Cromatógrafo a través del Software

Konikrom.

Modo de ahorro de gas optimizado.

Preparado para cromatografía

multidimensional HPLCxGC-MS,

cromatografía multidimensional GCxGC

(heart cutting), purga y trampa en línea, head

space monovial, acoplamiento a

espectrometría de masa, y preparación

automática de muestra RoboKrom.

2 KNK-5002-E18 INYECTOR MULTIMODO SPLIT SPLITLESS

AUTOMATICO CON EPC

Inyector capilar sin purga de septum con

Control Electrónico de la Neumática. Tiempo

de "split splitless" controlado por el

microprocesador del cromatógrafo y/o

software para split/splitless. Permite

programación digital y control de la presión

en cabeza de columna desde 0.01psi hasta

150 psi con resolución de presión de 0.003

psi, programación de la relación de split

desde 1 a 9999 con flujos totales de 0-200

ml/min para N2 hasta 1250 ml/min para

H2/He. Modos de operación split, splitless,

split/splitless, split/splitless pulsante,

simulación columna empaquetada, así como

compatibilidad con Head Space y Purga y

Trampa on-line. Operación a flujo o presión

constante y programación de hasta 5 rampas

de presión y/o flujo, independientemente del

tamaño de la columna y del gas portador.

Compatible con columnas empaquetadas de

1/8", 0,53 mm I.D, semicapilares y capilares

de hasta 0.1mm de diámetro.

Función optimizada de ahorro de gas.

Posibilidad de pasar de stand-by (sin

consumo de temperatura y flujo minimo) a

estado ready coordinado con el autoarranque.

Preparado para cromatografia rapida.

3 KNK-5010-E18 DETECTOR DE IONIZACIÓN DE LLAMA

(FID) 1/8" CON EPC

Sistema de detección por ionización de

llama con jet de cuarzo y Control Electronico

de la Neumatica (EPC) para todos los gases.

Compatible con columnas empaquetadas y

capilares. Alta sensibilidad, alta linealidad y

amplio rango dinamico lineal. Amplificador de

alta estabilidad y óptimo rango lineal. Permite

la programacion digital y control para los

gases de make up (hasta 100ML/MIN) y

llama Ire hasta 800 e H2 hasta 200ml/min) a

traves del microprocesador y/o software.

Deteccion automatico de apagado de la llama

y sistema automatico de re-encendido de la

llama.

Compensacion automatica de make-up

Maxima temperatura 450C. Rango lineal

superior a 10(7). Limite de deteccion

1pgC/seg (metil estearato).

Posibilidad de pasar de stand-by (sin

consumo de temperatura y flujo) a estado

ready coordinado con el autoarranque.

4 KNK-5000BCCINS

KIT DE INSTALACION HRGC 5000 B PARA

COLUMNAS CAPILARES

Incluye:

KAP-120212 Columna capilar KAP-5 15 x

0.25mm I.D. x 0.25 μm (1)

31POL0108030 Tubo de polipropileno 1/8 in

(30 m) (1)

30KNL08M/GBN Reductor botella gas 1/8 in

(4)

ACH80300 Jeringa Hamilton de 10 μl (1)

30SWL08MTE/0 T swagelok de laton 1/8 in

(3)

30SWL08/T000 Tuerca de laton 1/8 in (10)

30SWL08/F000 Cono y arandela swagelok

1/8 in (10)

30SWL08H00/0 Tapon swagelok de laton 1/8

in hembra (2)

30SWL08M000/ Tapon swagelok de laton 1/8

in macho (1)

30SWL08M08M/ Unión recta swagelok 1/8 in

(1)

30KNK32MO8H/ Reductor KONIK SS

1/16M-1/8F (2)

AUC211105 Férrulas de grafito 0,5 (pk 10) (1)

AUC211108 Férrulas de grafito 0,8 (pk 10) (1)

29FIJ04516/ Llave fija 1/4in-5/16in (2)

29COM716000/ Llave combinada 7/16in (2)

29KNK00EXT/0 Llave extractora multiuso (1)

AUC234905 Septum azul 3/8in 9.5mm

(pk100) (1)

KNK-COL-CUT Cutter para columna (1)

KNK-STD-KIT1 Set estandard para QC (1)

5 KNK-5000BCINS KIT DE INSTALACION HRGC 5000 B PARA

COLUMNAS CAPILARES SIN COLUMNA

6 KNK-725-010

SISTEMA DE TRATAMENTO DE DATOS

KONIKROM PLUS

Sistema completo multitarea de tratamiento

de datos de cromatografía que permite la

adquisición y el procesado de los mismos.

Incluye: software en CD, (un Conversor

Analógico-Digital PCI interno o USB externo

están disponibles de manera opcional),

módulo de control para los Konik GC 4000 y

5000, interfaz K2 y Automuestreador

Robokrom, cables y manual impreso.

Características:

- Konikrom Plus es un software a 32-bit para

múltiples instrumentos y múltiples detectores.

Dependiendo de las opciones adquiridas, un

único software puede soportar

simultáneamente hasta 4 cromatógrafos o

nstrumentos con hasta 12 detectores o

canales cada uno.

- Control total de los instrumentos Konik

HRGC 4000 B, 5000A, 5000B, interfaz K2,

Automuestrador Robokrom y opcionalmente

HPLC 560 y 600, MS Q12 así como otros

sistemas cromatográficos de diferentes

marcas.

- Adquisición de datos: de cualquier detector

desde cualquier cromatógrafo disponible en

el mercado con salida de voltaje estándar

analógica situado hasta a 30 m de distancia.

La adquisición digital esta disponible como

opción para algunos instrumentos

seleccionados.

- Rango de medida: Bipolar 156, 1250, 10000

mV. Frecuencia de integración hasta 100 Hz,

resolución de 24-bit con 4 entradas auxiliares

y 8 salidas auxiliares.

- Sus algoritmos optimizados permiten

detectar centenares de picos en una sola

adquisición. Fácil reprocesado de los datos

adquiridos. Archivos separados para datos,

métodos y parámetros de calibración.

- Hasta 27 parámetros diferentes de

integración (anchura de pico, umbral,

pendiente,.....) pueden programarse en el

tiempo y guardarse en la tabla de integración

para asegurarse una óptima integración de

los picos. Fácil integración con el ratón del

ordenador y re-integración automática.

- 6 tipos de curves de calibración, hasta 20

niveles, picos de referencia, grupos, ilimitado

número de picos patrón, LOD, LOQ.

- Todos los parámetros de los datos, de

integración de picos y calibración se pueden

grabar en un archivo editable que se puede

usar como plantilla de método.

- Adquisición y visualización simultanea de

señales de múltiples detectores,

superposición, operaciones matemáticas con

cromatogramas, rotulado a medida y

etiquetas para cromatogramas, uso de picos

de referencia y editado de una re-calibración

son todo ello características estándar.

- Tipos de cálculo con y sin calibración

(métodos internos y externos), parámetros de

picos individuales para el evaluado de la

eficiencia de la columna y cromatógrafo, test

de idoneidad del sistema opcional (System

Suitability Test). 12 operadores matemáticos

pre-definidos, 15 funciones básicas y 4

funciones resumen, indices Kovats, calculo

ruido/deriva, …

- Tabla integrada de resultados a gusto del

usuario, columnas con cálculos definidos por

el usuario, tabla resumen, protocolos hechos

a medida, vista previa de impresión,

impresión a archivo PDF...

- Exportación/importación de datos: ASCII,

AIA, dBase

- Secuencias, lanzamiento automático de

comandos o aplicaciones seleccionadas,

después de adquisición, post-adquisición,

adquisición de lotes desde el automuestrador.

Completo control del Automuestreador

Robokrom en todos sus modos de trabajo.

- Soporte completo para GLP/ 21 CFR Part

11: clave de protección, caducidad de la

clave, firma electrónica, revisado de ensayos,

cuentas de usuario con reglas de acceso, IQ

(incluido para probar la instalación del

software y la supervisión correcta de los

resultados) y OQ (el kit de validación

opcional incluye un generador de

cromatogramas y una utilidad del software)

Configuración mínima del PC recomendada

(no incluida):

PC Pentium 900 MHz, 256 Mb RAM, 1280 x

1024, Resolución de monitor 64 Kb, CD-ROM

drive, slot PCI libre para convertidor A/D y

puerto USB. Sistema Operativo Windows®

XP o VISTA

Actualizaciones opcionales:

- Actualización de hasta 16 canales para

adquisición de datos. Cuatro instrumentos

independientes con 4 detectores cada uno.

- Kit de validación para OQ.

- SST - System Suitability Test.

- Control para GC de marca No-Konik, HPLC,

automuestrador

- Módulo GPC.

- Módulo de datos PDA.

- Software de evaluación off-line.

- Konikrom Plus MS para control y

Tratamiento de Datos del Espectrómetro de

Masas MS Q12

7 KNK-415-030-08

AUTOMUESTREADOR ROBOKROM PARA

ESPACIO EN CABEZA ESTATICO (HSH)

PARA 8 VIALES

El Automuestreador Multimodo ROBOKROM

es un concepto único de KONIK. Este nuevo

instrumento realza el enorme potencial del

GC y HPLC a límites inesperados en el

análisis de matrices complejas tales como

agua (de bebida, reciclada, rio, lagos, mar,

lodo, etc), aire, suelos, sangre (alcohol y

drogas de metabolismo), orina (drogas y

ácidos metabólicos), productos naturales

(sabores, aromas, aceites esenciales),

residuos (monómeros, solventes, pesticidas,

PCBs, PAHs, dioxinas). Además permite la

automatización de técnicas tales como el

Espacio en Cabeza, Purga & Trampa,

desorción térmica, microextracción, etc.

Características Generales:

" Robot triaxial: desplazamiento en

X-Y

" Brazo horizontal simétrico. El

microcontrolador puede estar colocado en el

lado derecho o izquierdo

" El brazo vertical sujeta las agujas

y jeringas

" Bandejas de 8 viales de 6,10 o 20

ml.

" Fácil programación a través del

teclado del microprocesador del Robokrom

(pantalla de 20 caracteres y 4 líneas) o a

través del software Konikrom Plus

" Concatenación métodos/ modo

desarrollo de método: hasta 10 métodos

diferentes pueden ser almacenados en el

microprocesador y un número ilimitado

usando el software Konikkro Plus

" Incorpora autodiagnóstico

" Controles de la temperatura PID

" Incorpora puertos de comunicación

RS-232 y RS-485

MODO SH. Automuestreador para Espacio

de Cabeza Estático:

" Basado en el principio de doble

aguja concéntrica

" El brazo magnético robotizado

mueve los viales entre la bandeja de viales y

los dos diferentes bloques calefaccionados

" Todas las etapas de equilibrado de

la muestra son controladas por el

microprocesador y almacenadas en el

método actual

" Todos los modos de muestreo

" Bandeja de 8 viales

" 3 controles diferentes de

temperatura: desorción, válvula de

conmutación y línea de transferencia, todos

hasta 400 ºC

" Compatible con viales EPA (viales

de 6, 10 o 20 ml) con tapones mágneticos

prensados

" Línea de trasferencia

calefaccionada hasta 400 ºC

" Volumen de inyección variable y

programable

" Válvula de conmutación de 6 vías

termostatizada

" Ciclo calefaccionado para

minimizar el carryover a menos del 0,1%.

Sistema optimizado para inyectar en

diámetro ancho 0,53 mm I. D y compatible

con columnas empaquetadas

" Control EPC, usa el mismo gas

portador que el GC para presurizar/desorber

" Adaptable a cualquier marca de

GC

REQUIERE el kit de instalación para

Robokrom HS, P/N: KNK-415-330 y debe

seleccionarse un kit de bandejas

knk-415-3508.

Otros módulos disponibles de forma opcional

son (para ampliaciones o adquisiciones

posteriores):

KNK-415-500, ALV, Válvula de inyección

automática para LC

KNK-415-550, TTC, Control de la

temperatura en la bandeja.

KNK-415-560, MS Agitación magnética.

KNK-415-570, SPLC, SPME semiautomática

para connexion con LC.

KNK-415-595, TM, Movimiento de bandeja

Muchas opciones requeriran de la

actualizacion al movimiento de bandeja.

Indicar voltaje con el pedido.

8 KNK-415-330-08 KIT DE INSTALACION PARA ROBOKROM

EN MODO SH

Incluye:

A5148SAGHS----1 Aguja para HS completa

(pk1)

30SWL08MTE/0 Pieza en T de latón

swagelok de 1/8" (pk1)

30SWL08/T000 Tuerca de latón de 1/8"

(pk10)

30SWL08/F000 Férrulas de latón delanteras

y traseras de 1/8" (pk10)

30SWL16M16M/ Unión macho-macho

swagelok de 1/16" (pk1)

31POL0108001 Tubo de polipropileno de 1/8"

1m (pk5)